1、概述

T99-C型电脑中频治疗仪是北京天长福医疗设备制造有限公司研制的T99系列产品之一，是用于治疗，健美、美容的一种先进医疗设备。

本机采用微电脑控制技术，由中、大规模集成电路组成，设有独立的A，B两通道输出，而且并联有两路可控热电输出，可分别使用不同处方，治疗两个病人或一个病人两个不同的部位。也可以同步控制A、B两个通道，使用不同处方或相同处方，同时治疗一个病人或两个病人.我们还根据医生的需求设置了两个直流输出孔，仅供医生依病人的情况，做药物导入时使用，为了扩大音频治疗范围特增加了5个音频治疗处方，另外本机还具有各种显示功能。

机内存贮40个特定的系列程序处方，是根据理疗专家研究提供的参数，针对不同用途精心编制而成。其中，多步程序常规治疗处方24个，其中健美、美容、减肥处方7处。

医生依患者病况选择治疗处方，当处方选择好后，启动机器，即可自动地按程序输出有特定治疗作用的系列中频电流，输出电流大小(以mA为单位)，可根据病人的耐受限度自由调节。治疗时间显示为倒计时，当处方程序运行结束时，机器自动切断输出电流，并发出提示音响。

本机操作简便，显示直观，安全可靠，价格适中，有较好的理疗、保健效果。

2、主要技术参数

2.1  工作频率：中频载波频率2—8kHz，单一频率允差±10％

2.2  调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、阶梯波、正弦波及数种组合波形。

2.3  调制度：33％、60％和100％

2.4  调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。交替调制包括1元调制、2元调制、3元调制。

2.5  输出电流调节方式：按键递增和递减(100档，每档lmA)。

2.6  最大输出电流：100mA±10％(负载500Ω)

2.7  输出电流稳定度：输出电流变化率≤5％。

2.8  输出通道：A、B两个独立通道。

2.9  存储容量：64K字节，内存处方40个。

2.10  工作电源：交流220V±10％；  因开关电源工作范围宽，不加改动可直接用在110V±10％电源上。频率50Hz±2％

2.11  工作环境：温度5-40℃，相对湿度≤80％

2.12  输出功率：  ≤35VA

2.13  安全分类：  I类BF型

2.14  工作制：连续运行，间歇加载。

2.15  外形尺寸：400mm× 300mm× 90mm

2.16  重量：5kg

3、治疗原理

在一定频率范围内，人体组织的阻抗与频率成反比，即人体组织对中频电流的阻抗要比对低频电流的阻抗低，因此中频电流比低频电流能够到达组织更深的部位，而且皮肤感觉舒适。中频电流本身具有一定的治疗作用，受低频调制的中频电流则兼有低频与中频的综合作用，效果更佳。T99系列电脑中频治疗仪可以输出2～8KHz的中频电流，它包含和综合了中频电疗的各种疗法。

3.1  中频电流刺激的特点

（1）对感觉神经作用：  中频电流能进入人体深部组织，  而不致强烈刺激皮神经和感受器，当以阀强度的中频电流加入时，起初只有轻的搓动感，电流大时才有针刺感觉，电流越大，这种感觉越明显。但持续通电时，这种感觉逐渐微弱。只有大的强度电流时才有不舒服的束缚感。

（2）对横纹肌的作用：加入足够强的中频电流，可以引起强烈的肌肉收缩，人们已经证实在6000—8000Hz的中频范围内，肌肉收缩的阀值要比痛阀低得多。因此利用这种频率就可能使肌肉强烈收缩而不引起疼痛。

（3）对局部血液循环的影响：通过实验发现，在人颈、胸、上肢等部位通以2000Hz的中频电流时，指甲床毛细管袢数明显减少，但停电后10分钟明显增加。在人下腹部两侧通以2000Hz的中频电流时并于腹沟稍下方描记血流图时，发现治疗后血量增大55％。上述实验证明中频电流能明显改变血液循环。

3.2  音频电流疗法治疗作用

（1）消炎：治疗多种感染性和非感染性炎症，如淋巴管炎、肩周炎、盆腔炎和输卵管炎。

（2）镇痛：对腰部疼痛、血肿、带状疱疹、残肢神经痛和神经损伤及其它疼痛。

（3）松懈肠粘连、促进疤痕吸收。

（4）促进血液循环的恢复：根据对甲皱微循环的观察、治疗后血管变粘变长，血流明显增加。

（5）促进神经功能的恢复：直接的，如各种神经炎治疗；  间接的，如神经损伤引起并发性闭汗、肌肉萎缩、感觉及功能性障碍等。

3.3  正弦调制中频电流疗法治疗作用

（1）止痛：正弦调制中频电疗后，痛阀明显升高，而且这种升高比感应电、阴阳极直流电、超刺激电疗的止痛效果明显。

（2）改善血液循环。

（3）促进淋巴回流：治疗后淋巴管径均增大。

（4）锻炼肌肉：由于正弦调制中频电流中有低频成分，对正常或失神经肌肉方面同样是一种适应的刺激。

（5）消炎：对神经炎、风湿及风湿性关节炎等非化脓性炎症有一定消炎作用。

3.4  脉冲调制中频电流疗法作用

脉冲调制的中频电流疗法处方的治疗作用基本与正弦调制中频电流疗法相同，

在处方中设置的参数变化比较多，可以供医务人员选用。

3.5  多步程序处方电流疗法作用

多步程序处方电流疗法包含上述多种疗法的作用，多步程序处方在一个治疗单

元时间内，多次地变换各项治疗参数，可以使病人不易产生适应性，最充分地发挥

调制中频电流的多种功能作用，提高治疗效果。

4、仪器面板说明

4.1  上面板窗口、按键显示意图

4.2  后面板图

4.3  面板部件说明

4.3.1  显示器和指示灯：A、B通道各有一套显示器(为两位数码管，代表该道数字的个位、十位)，显示的数字分别代表处方号、电流量、治疗时间。A、B通道各有一个指示灯，为圆形发光管，亮度代表输出电流的强、弱。

4.3.2  开机后机器的初始状态：打开电源开关，伴随音响，两套显示器均显示“01”为处方号。

4.3.3  “增大▲”、“减小▼”键：按动这两个键可以从1—40号处方中，任意选择一个。

4.3.4  “启动键”选好处方，按动此键，数码管显示的是该处方的治疗时间，机器进入倒计时。数字为“0”时，机器发出结束提示音，并自动切断输出电流，此时数码管显示刚才的处方号。

4.3.5  按动“启动”键之后，这时再按“增大▲”、“减小▼”键，此键即可起到调节输出电流量之作用，量的大小以病人的耐受限度为宜。输出电流量达到6mA以上时，(在有负载的情况下)与该通道对应的指示灯点亮，病人开始有感觉。

4.3.6  “停止键”当需中途停止治疗时，按动此键，数码管显示刚才的处方号，机器暂停工作。

4.3.7  “A”、“B”输出插座：该插座为两芯，A、B通道各一个，是最常用的插座，通过插座与输出线再与电极板的连接，实施对病人的治疗。

4.3.8  电源插座：(内带5× 20／2A保险丝)控制电源零线输入。

4.3.9  保险丝(BLX)，保险丝规格为5× 20／2A控制电源火ﺿ输入。

4.3.10  电源开关(带指示灯)，指示灯亮表示电源ﺿ接通。

5、电极

电极是用硅导电橡胶制成的。它有长方形、圆形和指形等形状。医生根据不同治疗部位相应选用形状不同、大小不等的电极。

使用电极请注意：电极用消毒液(如0.1％新洁尔灭液)消毒后(未干)直接与皮肤接触，或在电极与皮肤之间垫上一张用温水浸湿的一次性使用的棉纸(餐巾纸)即可。

在治疗时，为使电极板与皮肤接触良好，需用绑带或三角巾把电极固定，也可用砂袋将电极压在皮肤上。电极必须使用与其配套的输出线。输出线一端插入电极的小孔，另一端插入机器后面板上的相应插孔或插座。

6、处方应用指导

6.1  剂量

由于不同的人和同一人的不同部位对中频电流强度的耐受程度差异很大，所以在治疗时要注意剂量(电流的大小)。剂量分以下三种：

感觉限——以刚达到有感觉为限。

收缩限——以引起肌肉出现收缩为限。

耐受限——以能够耐受的电流强度为限。

6.2  时间

每个处方均自动定时，治疗一次一般为20分钟，可每日或隔日治疗一次，一个疗程6-1 2次或20次。

6.3  处方治疗应用指导

6.3.1  处方表(参看附表)：处方表所列出的处方，均是理疗专家根据多年临床经验所编写、并经大量临床验证。医生可根据患者病况选择相应的处方进行治疗。

6.3.2  治疗部位参考图(参看附图1)

6.4  应用举例

6.4.1  处方1—扭伤、挫伤、腰痛、颈椎病

适用于治疗急慢性扭伤、挫伤、腰肌劳损、下背痛、腰椎间盘病、腰椎后关节紊乱、颈椎病、落枕。

治疗方法：应根据治疗部位的大小不同，选用相应大小面积的电极板，对置或并置于患部。耐受限电量。

6.4.2  处方2—关节肿痛、骨质增生、类风湿性关节炎

适用于治疗关节炎、类风湿性关节炎、骨质增生、关节肿痛、髌骨软化、半月板损伤等，有明显消肿、消炎作用。

治疗方法：以膝关节治疗为例，两个107×72mm电极板于膝关节内外侧对置治疗。耐受限电量。

6.4.3  处方3—坐骨神经痛、神经炎、股外侧皮神经炎、肌纤维质炎

适用于治疗以上病症，有镇痛消炎作用。

治疗方法：以坐骨神经痛为例，两个130×95mm电极板，一个放在臀部，一个放在小腿后外侧治疗。耐受限电量。

6.4.4  处方4—肩周炎、肱肩外上髁炎(网球肘)、腱鞘炎

适用于治疗肩关节周围炎、肩关节活动功能障碍、网球肘、腱鞘炎。

治疗方法：以网球肘为例，用两个直径为95×60mm的电极板，一个放在肱骨外上髁部，另一个电极板放在同侧邻近处，或将两个电极板在肘关节内外侧对置放置。耐受限电量。

6.4.5  处方5—附件炎、盆腔炎、注射后硬结

适用于附件炎、盆腔炎、注射后硬结。

治疗方法一：将两个130×95mm电极板放在下腹部进行治疗。

治疗方法二：将两个130×95mm电极板放在下腹部和腰骶部对置治疗。

治疗方法三：将电极板直接放在硬结处治疗。耐受限电量。

6.4.6  处方6—咽炎、喉炎、声带小结、声带麻痹

适用于治疗以上病症。

治疗方法：用两个直径为40mm的圆形电极板置喉部两侧治疗。耐受限电量。

6.4.7  处方7—胃下垂、胃肠功能紊乱、便秘

适用于治疗以上病症。

治疗方法：将两个1 35×95mm电极板放在腹部和腰部前后对置治疗。耐受限电量。

6.4.8  处方8—面神经麻痹、周围神经损伤，电体操(弱)

适用于治疗因周围神经损伤所致的周围神经麻痹。

治疗方法：将一个1 0小电极板，放在肌肉和神经的运动点上，另一个1 30×95mm非作用电极板放在腰颈部或腰骶部。耐受限电量。

6.4.9  处方9—消除运动后疲劳

适用于消除腰部肌肉、大腿肌肉，小腿肌肉的运动后疲劳。

治疗方法：取与该部位相应大小的电极板对置或并置放置治疗。耐受限电量。

6.4.10  处方10—电体操(强)，锻炼刺激肌肉，使肌肉发达。

电体操，是应用调剂的中频电流刺激正常肌肉或失神经支配的肌肉，使其收缩以达到某一具体治疗目地的方法。

治疗方法：根据所需刺激肌肉的体积选择好电极板，放在需进行刺激的肌肉起始两端治疗。耐受限电量，输出电流量越大，效果越明显。

6.4.11  处方11—镇痛、各部位软组织损伤

适用于治疗急慢性轻度扭伤、挫伤、肌肉劳损，各部位的酸痛不适等，有良好阵痛作用。

治疗方法：应根据治疗部位的大小不同，选择相应大小面积的电极板对置或并置患处。耐受限电量。

6.4.12  处方12--镇痛、各部位软组织损伤

适用于治疗陈旧性软组织损伤。

治疗方法：同处方11。

6.4.13  处方—13消炎、消肿

适用于改善血液循环，促进淋巴回流、消炎、消肿(如：闭塞性脉管炎、糖尿病所致周围神经血管病等)。

治疗方法：应根据所需治疗部位的大小不同，选择相应大小面积的电极板直接对置或并置患处。耐受限电量。

6.4.14  处方14—癍痕疙瘩、术后粘连、慢性炎症

适用于外科术后粘连、术后肠粘连、术后切口瘢痕增生、瘢痕疙瘩等。

治疗方法：可将电极板放在术后切口瘢痕的两侧并置治疗，或将电极板直接放在瘢痕上治疗。耐受限电量。

6.4.15  处方15—功能性电刺激(FES)

功能性电刺激是应用中频电流对神经肌肉系统刺激，引起肌肉收缩以获得有效功能性活动的治疗方法，多应用在瘫痪的康复中，如刺激非神经或胫骨前肌，增强足背屈肌的肌力，以改善偏瘫病人的步态，刺激骶神经，通尿肌、括约肌以改善排便功能等。

治疗方法：采用直径10-20mm的电极板，放在神经和肌肉的运动点上治疗，另一个107× 72mm非作用电极板放在上背部或腰骶部或两个同等大小面积的电极放在肌肉起始两端。耐受限电量。

6.4.16  处方16—排结石

适用于治疗输尿管结石，胆道结石。

治疗方法：以治疗输尿管结石为例，将两个130× 95mm电极板放在腹直肌两侧，相当于输尿管在腹部的投影位置治疗。以治疗胆道结石为例，将两个130× 95mm电极板放在上腹部前后对置治疗。耐受限电量。

6.4.17  处方17—尿潴留

适用于治疗产后或腹部术后等原因所致的尿潴留。

治疗方法：将一个130× 95mm电极板放在下腹部，另一个130×95mm电极板放在骶部治疗。耐受限电量。

6.4.18  处方18—平复面部皱纹

面部皮肤皱纹的形成与否，在于面部皮肤细胞含水量的多少、真皮胶原纤维的弹性、还有面部肌肉细胞的力量和弹性等因素，通过中频电流的刺激，可以使以上特性改善。同时通过电刺激按摩，使面部皮肤丰满绷紧，达到消除面部皱纹、面部美容的效果，电流量不宜过大，按摩感应轻柔舒缓。

治疗方法：选用合适的电极板放在面部皮肤皱纹处进行治疗。

6.4.19  处方19—丰乳、健胸(极板另购)

适用于女性胸部平坦或乳房松弛下垂，乳房主要是由乳腺构成，还有一些结缔组织和脂肪细胞填充其间，乳房的发育有赖于雌激素的正常分泌，如果雌激素不足，则乳房发育不好，此外即使雌激素充足，如果乳腺细胞的激素受体影响激素发挥作用，乳房也不会变大。物理健胸就是根据这种生理原理，通过电刺激按摩的作用，改善局部血液循环，使雌激素的分泌水平提高，使激素受体的功能正常化，同时还使胸肌发达，达到丰乳隆胸的目的。该方法安全无副作用，同时对治疗功能性子宫出血也有明显疗效。

治疗方法：采用专用的半球形电极放在两侧乳房部位治疗。耐受限电量。

6.4.20  处方20—腹部减肥

腹部局部减肥的原理是基于电运动刺激和电刺激按摩的作用，本仪器设计应用各种调制的或未调制的中频电流，在30分钟内引起腹部肌肉作1000余次各种快的、慢的、阵挛性的和强制性的收缩，这种由中频电刺激治疗引起的腹肌运动，强度大、作功消耗大，通过运动将多余的脂肪转变为热能而消耗掉，它比之主动的腹部肌肉运动的运动量大的多，但不增加心肺负担，因此特别适合于因为各种原因不能进行主动体育运动的人作腹部局部减肥。

治疗方法：病人在仰卧位，双膝微屈，将两个规格为185×106mm的电极板并置放在两侧腹直肌部，另两个规格为130× 95mm的电极放在腰部两侧，用弹力绷带绷紧，治疗剂量以引起最大的腹肌收缩运动而又能耐受为限。

6.4.21  处方21—臀部减肥

臀部减肥原理以电刺激按摩为主，加以电刺激运动，达到局部减肥和局部肌肉绷紧的目的。

治疗方法：  在仰卧位，臀部两侧各放一个规格为185×106mm电极板对置绑紧，治疗剂量以病人耐受为限。

6.4.22  处方22一大腿减肥

减肥原理同处方21。

治疗方法：在仰卧位，大腿的内外侧各放一个规格为185×106mm电极板对置绑紧，治疗剂量以病人耐受为限。

6.4.23  处方23一小腿减肥

减肥原理同处方21。

治疗方法：  下肢自然放松，小腿的内外侧各放一个规格为130×95mm电极板对置绑紧，治疗剂量以病人耐受为限。

6.4.24，处方24一治疗双下巴

治疗方法：将两个80× 40mm的电极板置于下巴左、右对置，治疗剂量以病人耐受为限。

7、治疗操作步骤

7.1接通电源：将随机配制的电源线，一头插入机器电源插座，另一头插入交流220V电源(注意地线要接地良好)打开电源开关。这时机器发出一声音响，  显示器显示“1”(处方号)。

7.2连接输出线：将两芯插头输出﻿一头插入“A”通道输出插座，另一端的两个插头分别插入电极板的孔中。

7.3固定电极板：以“A”通道治疗腰痛和“B”通道治疗肩周炎为例，选两片大号长方电极板，按要求消毒后放于腰部两侧，(可在导电胶下垫2-3层浸湿后的无纺布)再用绷带把电极板固定好。治疗左肩周炎则选用两片小号长方形或圆形电极板于左肩关节前后对置并固定好。

7.4按键操作：

7.4.1选择处方：查附表1，依据病情选择相应的治疗处方，例如腰痛选择1号处方，急性肩周炎选择4号处方。按“处方键”，可任意选择所需处方。

7.4.2启动输出：按一下“启动”键，这时显示器显示该处方的治疗时间。

7.4.3调节输出电流强度：A和B通道按动“▲”键调节输出电流值，使之不断增大，边调节边询问病人，直至其耐受的电量。  由于人体对电流开始时比较敏感，所以过几分钟后，可适当再做调节，使输出电流增大些。若病人难以忍受时，则按“▼”键使输出电流减小些。此时相应的输出电量指示灯应点亮。

7.4.4治疗结束：1号处方和4号处方程序运行均为20分钟，时间到后，机器自动切断输出电流，并发出音响提示，显示器恢复显示处方号，治疗结束，请将电极板从人体上取下，若需治疗下一位病人，则返回上述操作。若无人治疗请关上电源开关。

8、注意事项

8.1请仔细阅读本说明书后再操作使用机器。

8.2本机保险丝为2个Ф5×20／2A，一个在保险丝座内，另一个在电源插座下面，分别控制电源输入火线的零线，更换时要求关断电源，拔掉电源输入插头ﺿ，确保安全。

8.3电极板放置人体后，一般不要开关电源以免电击感。应在开机后固定电极，在关机前取下电极；  治疗过程中因故需停止治疗时，请按停止键关掉输出后，再将电极取下，最后关机。

8.4当输出电流调节到20mA病人仍无感觉时，应停止增加输出，将电极从人体上取下检查机器。

8.5治疗输出线两端勿长时间相碰短路。

8.6勿在靠近强电磁场的周围使用本仪器。

8.7请勿在带故障的状态下操作本仪器。

8.8治疗时应将导电橡胶面和2-3层的纱布湿润后再贴到患者的皮肤上，以免因静电产生刺激感。

8.9以下情况请勿治疗：

出血情况、带有心脏起搏器者，孕妇的下腹部、恶性肿瘤、结核病灶、急性化脓性炎症病灶部、血栓性静脉炎、破伤风、治疗部位有较大的金属异物，感染性炎症。

9、运输和储存环境条件、

9.1运输：按订货合同规定执行。运输过程中应防止冲击、剧烈震动和受潮湿。

9.2储存：已包装好的治疗仪，应放在无腐蚀性气体和通风良好的清洁室内。

环境条件：温度：-40℃~55℃，湿度：≤93％

10、电路原理框图

请见附图3电路原理框图

11、机器检查与故障处理

11.1检查机器

当第一次使用机器或机器有故障时应进行检查。检查步骤如下：

11.1.1电源检查：连接好电源线，合上电源开关，机器应发出一声响，并进入加电初始状态，分别显示“1”为处方号。

11.1.2处方选择检查：与LED显示器配合检查处方选择，一般在开机后或停止治疗后检查，每按一次▲、▼键，LED显示数递增1或递减1。

11.1.3输出检查：

A通道的输出检查：启动后按A通道“▲”键将输出电流调至20mA左右时，将两芯输出线的一端插入“A”插孔，另一端的两个插头瞬间相碰短路(注意短路时间不得超过1秒钟)这时相应的输出指示灯应点亮。B通道的输出检查：如A。

11.2简单的故障处理：

11.2.1机器不工作，开机没有音响声和显示时，可检查电源保险丝是否烧坏，电源ﺿ是否接好，电源开关是否合上，换保险丝(Ф5× 20／2A)时，与外标记一致。

11.2.2机器工作不正常，显示数码乱跳，按键不起作用等，应先判断程序是否受干扰，方法是关机后再开机，如机器工作正常，说明是程序瞬间受干扰，否则应观察各按键接触是否良好，再测量工作电压是否低于100V，如均正常则打开机器，照电路原理图进行检查。

11.2.3机器加电后所有操作正常，有输出显示但病人无感觉，请按11.1.的步骤检查，若正常，则检查输出ﺿ与电极片是否接触好，电极是否太干或老化(正常电阻值应小于100Ω)，衬垫是否用温水浸湿过等。若按11.1.方法检查不正常，则先测量输出线是否断，插塞与插孔是否接触良好，否则应打开机器按电路原理图进行检查。

11.2.4本设备自出厂日期起保修一年，一年以后有偿服务，终身维修。如有维修能力需要电原理图及资料者，请与当地供销商或本公司联系。电原理框图参看附图3。

12、装箱单

| 名称 | 单位 | 数量 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机器 | 台 | 1 | 电源ﺿ | 条 | 1 |
| 密码箱 | 只 | 1 | 说明书 | 本 | 1 |
| 输出ﺿ | 条 | 红/白各2 | 保修卡 | 份 | 1 |
| 电极板 | 套 | 1（10）片 | 中绷带 | 条 | 2 |
| 热电极板 | 片 | 4 | 小绷带 | 条 | 2 |

警    示

直流输出孔只能在医生给病人做药物导入时使用，千万注意不要当作中频输出使

用！以免烧伤病人的皮肤，带来不必要的医患事故的麻烦。

当电极ﺿ插入直流输出孔后，选择任意一个处方号时，均可做药物导入。同时输出

电流绝对不能大于5—10mA，吸附药液的纱布也不要小于10—15层厚。

药物的选择，则应由医生根据病人的病状配选，厂家不配备任何药物。

切切注意！！！

附表1  多步程序中频电流治疗处方表

| 处方 | 适 应 症 | 治疗时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扭伤、挫伤、腰痛、颈椎痛 | 20分钟 | 急性扭伤24小时后开始治疗 |
| 2 | 关节肿痛、骨质增生、类风湿性关节炎 | 20分钟 | 皮下出血水肿，关节积液明显暂不治疗 |
| 3 | 坐骨神经痛、神经炎、股外侧皮神经炎、肌纤维质炎 | 20分钟 |  |
| 4 | 肩周炎、肱骨外上髁炎（网球肘）、腱鞘炎 | 15分钟 |  |
| 5 | 附件炎、盆腔炎、注射后硬结 | 20分钟 |  |
| 6 | 咽炎、喉炎、声带小结、声带麻痹 | 20分钟 |  |
| 7 | 胃下垂、胃肠功能紊乱、便秘 | 20分钟 |  |
| 8 | 电体操（弱）、面神经麻痹、周围神经损伤 | 20分钟 |  |
| 9 | 消除运动后疲劳 | 20分钟 |  |
| 10 | 电体操（强）、锻炼刺激肌肉、使肌肉发达 | 20分钟 |  |
| 11 | 镇痛、各部位软组织损伤 | 20分钟 |  |
| 12 | 镇痛、各部位软组织损伤 | 20分钟 |  |
| 13 | 消炎、消肿 | 20分钟 |  |
| 14 | 瘢痕疙瘩、术后粘连、慢性炎症 | 20分钟 |  |
| 15 | 功能性电刺激（FES） | 20分钟 |  |
| 16 | 排结石 | 20分钟 |  |
| 17 | 尿潴留 | 20分钟 |  |
| 18 | 平复面部皱纹 | 20分钟 |  |
| 19 | 丰乳、健胸 | 20分钟 |  |
| 20 | 腹部减肥 | 30分钟 |  |
| 21 | 臀部减肥 | 20分钟 |  |
| 22 | 大腿减肥 | 20分钟 |  |
| 23 | 小腿减肥 | 20分钟 |  |
| 24 | 治疗双下巴 | 20分钟 |  |

附表2  音频电流治疗处方表

| 处方号 | 中频频率 | 断续比 | 定时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25 | 2KHｚ | 连续 | 20分钟 |
| 26 | 4KHｚ | 连续 | 20分钟 |
| 27 | 6KHｚ | 断续比IS：IS | 20分钟 |

附表3  正弦调制中频电流治疗处方表

| 处方号 | 调制方式 | 中频频率 | 低频频率 | T1：T2 | 定时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 连续 | 5KHｚ | 150Hｚ |  | 20分钟 |
| 29 | 间歇 | 5KHｚ | 100Hｚ | IS：IS | 20分钟 |
| 30 | 变频 | 5KHｚ | 150/30Hｚ | IS：IS | 20分钟 |
| 31 | 断续 | 5KHｚ | 50Hｚ | IS：IS | 20分钟 |

附表4  脉冲调制中频电流疗法表

| 处方号 | 调制方式 | 调制波形 | 中频频率 | 低频频率 | T1：T2 | 定时 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 连续 | 方波 | 4KHｚ | 150Hｚ |  | 20分钟 |
| 33 | 连续 | 三角形 | 4KHｚ | 2Hｚ |  | 20分钟 |
| 34 | 间歇 | 指数波 | 4KHｚ | 2Hｚ | IS：IS | 20分钟 |
| 35 | 断续 | 锯齿坡 | 4KHｚ | 1Hｚ | IS：IS | 20分钟 |

附表5  音频电流疗法处方表（新增加）

| 处方号 | 中频频率 | 断 续 比 | 定时 |
| --- | --- | --- | --- |
| 36 | 4KHｚ | 变频 | 20分钟 |
| 37 | 4KHｚ | 变频 | 20分钟 |
| 38 | 4KHｚ | 连续 | 20分钟 |
| 39 | 4KHｚ | 变频 | 20分钟 |
| 40 | 4KHｚ | 间歇 | 20分钟 |

销售经理：陈旭东

销售电话：13258102986

QQ:381750171